## Slide 1
Remi Ramdhani
www.sentral-sistem.com
PENGUKURAN & KALIBRASI PRESSURE
(Pressure Gauge)
> Why Calibration
> SS Calibration
> Tenik Calibration
> Uncertainty
> Pressure Gauge
Cikarang Square Blok B No.11, Jl. Raya Cibarusah, Cikarang Selatan 17530, Jawa Barat
Tlp : (021) 89321314-5 / (021) 89321323 Fax: : 021-9067204. www. sentralkalibrasi.co.id
www.sentralkalibrasi.co.id

## Slide 2
Remi Ramdhani
www.sentral-sistem.com
BAGIAN 1
PENGANTAR DASAR KALIBRASI
> Why Calibration
> SS Calibration
> Tenik Calibration
> Uncertainty
> Pressure Gauge
Cikarang Square Blok B No.11, Jl. Raya Cibarusah, Cikarang Selatan 17530, Jawa Barat
Tlp : (021) 89321314-5 / (021) 89321323 Fax: : 021-9067204. www. sentralkalibrasi.co.id
www.sentralkalibrasi.co.id

## Slide 3: Definisi KALIBRASI
Serangkaian kegiatan untuk menetapkan hubungan,
dalam kondisi tertentu,
antara nilai suatu besaran
yang ditunjukkan oleh peralatan ukur
atau sistem pengukuran,
atau nilai yang direpresentasikan oleh bahan ukur atau bahan acuan,
dengan nilai terkait yang direalisasikan oleh standar
(Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology – VIM 1993)

## Slide 4
Kegiatan dalam kondisi yang telah ditetapkan untuk:
Pada tahap pertama,
menetapkan hubungan antara nilai besaran beserta ketidakpastian pengukuran dari sebuah standar pengukuran dan penunjukan terkait beserta ketidakpastian pengukurannya.
Pada tahap kedua,
menggunakan informasi tersebut untuk memperoleh hasil pengukuran dari sebuah penunjukan.
(JCGM 200 - 2012)

## Slide 5
Resolution : smallest change in a quantity being measured that causes a perceptible change in the corresponding
Indication
(JCGM 200 – 2012)
Resolusi :
Nilai Skala Terkecil
Notes: 4.14 perubahan terkecil dalam kuantitas yang diukur yang menyebabkan perubahan yang nyata dalam Indikasi terkait

## Slide 6
Akurasi :
Kedekatan antara nilai yang terbaca pada alat ukur dengan nilai yang sebenarnya.
Measurement Accuracy : closeness of agreement between a measured quantity value and a true quantity value of a measurand
(JCGM 200 – 2012)
Notes: 2.13 kedekatan kesepakatan antara nilai kuantitas yang diukur dan nilai kuantitas sebenarnya dari suatu pengukuran

## Slide 7
Presisi :
Kemampuan untuk menunjukkan hasil yang sama dari pengukuran yang berulang-ulang.
Measurement Precision : closeness of agreement between indications or measured quantity values obtained by replicate measurements on the same or similar objects under specified conditions
(JCGM 200 – 2012)
Notes: 2.15 kedekatan persetujuan antara indikasi atau nilai kuantitas terukur yang diperoleh dengan mereplikasi pengukuran pada objek yang sama atau serupa dalam kondisi tertentu

## Slide 8
Akurasi vs Presisi
Akurasi
Presisi
Akurasi & Presisi

## Slide 9
Accuracy
Precision
Akurasi vs Presisi

## Slide 10
Range / Kapasitas :
Rentang nilai ukur minimum dan maksimum yang sudah ditetapkan pabrik pembuat.
  Single Range
  Multi Range

## Slide 11
Contoh :
Spesifikasi Voltmeter
Range : 0 – 500 Volt
Resolusi: 10 Volt
Akurasi : 1.5 %
Range
Akurasi
Resolusi
Resolusi & Akurasi

## Slide 12
Resolusi
Range/Rentang Ukur
Resolusi & Akurasi

## Slide 13
Resolusi & Akurasi

## Slide 14
Resolusi & Akurasi
Penulisan Akurasi Alat Ukur
Absolute
  Satuan pengukuran langsung.
Full Scale (FS)
  Rasio terhadap kapasitas maksimum (umumnya dalam persen).
Reading
  Rasio terhadap nilai pembacaan (umumnya dalam persen).

## Slide 15
Resolusi & Akurasi
Full Scale (FS) vs Reading
Diketahui:
Pressure Gauge
Kapasitas 100 psi
0.1% of Reading
0.05% of FS
Mana yang lebih akurat?

## Slide 16
Resolusi & Akurasi
Full Scale (FS) vs Reading

## Slide 17: Apa yg didapatkan setelah Kalibrasi ?
Sertifikat Kalibrasi
Di antaranya berisi :
Spesifikasi alat ukur yg dikalibrasi, alat standar yang digunakan, Metode Kalibrasi, Nama dan alamat pemilik alat, Suhu dan kelembaban ruang,tanggal kalibrasi
Lembar hasil kalibrasi :
- Penunjukkan alat
- Penunjukkan standar
- Koreksi (penyimpangan)
- Ketidakpastian (uncertainty)
2. Label / Sticker Kalibrasi

## Slide 18
Remi Ramdhani
www.sentral-sistem.com
BAGIAN 2
BESARAN, SATUAN DAN
ALAT UKUR TEKANAN
> Why Calibration
> SS Calibration
> Tenik Calibration
> Uncertainty
> Pressure Gauge
Cikarang Square Blok B No.11, Jl. Raya Cibarusah, Cikarang Selatan 17530, Jawa Barat
Tlp : (021) 89321314-5 / (021) 89321323 Fax: : 021-9067204. www. sentralkalibrasi.co.id
www.sentralkalibrasi.co.id

## Slide 19: DEFINISI TEKANAN
“ Tekanan adalah besarnya gaya tiap satu satuan luas “
Model matematis dari definisi tekanan dapat dinyatakan dengan:
Dimana:
P adalah tekanan
F adalah gaya
m adalah massa
g adalah gaya gravitasi
A adalah luas permukaan

## Slide 20: Rumus Dasar Tekanan

## Slide 21: Ilustrasi Gambar
Tekanan P
Luas Bidang Permukaan A
Force = m.g
h
ρ
P
g

## Slide 22: Contoh Soal
Menghitung Tekanan

## Slide 23: Soal
Suatu benda dengan massa 120000 g, berada diatas suatu bidang dengan luas penampang 100 cm2 kecepatan gravitasi 9,81 m/s2.
Berapa tekanannya?
Diketahui :
  m = 120000 g
  A = 100 cm2
  g = 9,81 m/s2
Ditanya :
  P = .......?

## Slide 24: SATUAN PENGUKURAN TEKANAN
Dalam sistem SI satuan tekanan dinyatakan dengan Pascal (Pa)
Satuan pengukuran tekanan yang sering digunakan dalam praktek pengukuran antara lain:
bar (105 Pa); psi=lbf/in2 ( 6894,76 Pa);
mbar (102 Pa); kgf/cm2 (98066,5 Pa);
atm (1,01325 x 105 Pa); mmH2O (9,80665 Pa);
torr=mmHg (133,322 Pa); inH2O (249,089 Pa);
in Hg ( 3386,96 Pa)

## Slide 25: KETERTELUSURAN PENGUKURAN TEKANAN
International convention
Figure 1. Traceability chart for pressure measurement in Indonesia
KSNSU-BSN
Accredited calibration labs., testing labs.,
industry’s cal. workshops
National standards
Reference standards
Working standards
Measuring instruments
CGPM 1983
Accredited calibration laboratories
Testing labs., industries, and other users
National Metrology Institute
March 2, 2000
DIMENSIONAL MEASUREMENT of PISTON AT PTB
Primary mass standard at NML
dimensional measurement of Piston at NML
E2 MASS STD AT KIM LIPI
RUSKA 2485 PRIMARY PRESSURE STD AT KIM LIPI
( s/d 150 Mpa ; 0.005%P)
Primary pressure standards at NML
Pneumatic pressure balance
(-80 kPa s/d 3 Mpa; 0.015%P)
at KIM LIPI
Hydraulic Pressure Balance
(4, 12, 30, 70, 120, 400 Mpa; 0.02%P) at KIM LIPI
Pressure Balance
DITMET
(200 Mpa; 0.03%P)
Pressure Balance
SUCOFINDO
(120 Mpa; 0.03%P)
Industrial Pressure Standard (DWT) di Laboratorium Kalibrasi dan industri
Pressure Test Gauge di laboratorium kalibrasi dan industri
ALAT UKUR TEKANAN DALAM BERBAGAI BIDANG (pressure transducer, safety valve, altimeter, barometer, etc)
Definition of metre
Definition of kg

## Slide 26: STANDAR PENGUKURAN TEKANAN
Standar Primer untuk Tekanan Tinggi adalah Pressure Balance, atau secara umum lebih sering disebut sebagai Dead Weight Tester (DWT)
Standar primer adalah realisasi dari definisi suatu besaran
Dari definisinya, tekanan adalah besarnya gaya tiap satu satuan luas, dalam suatu sistem Pressure Balance:
Gaya berat satu set beban merupakan realisasi dari Gaya; dan luasan sistem piston silinder merupakan realisasi dari satuan luas

## Slide 27: STANDAR PENGUKURAN TEKANAN
Standar Primer untuk Tekanan Rendah adalah Manometer pipa U
Dari definisinya, tekanan adalah besarnya gaya tiap satu satuan luas, dalam suatu sistem Manometer pipa U:
Gaya direlisasikan sebagai gaya hidrostatis dari fluida pengisi; dan satuan luas direalisasikan sebagai luas penampang pipa U

## Slide 28: ALAT UKUR TEKANAN
Alat ukur tekanan yang mengukur secara langsung besaran tekanan dengan keseimbangan gaya, sebagai contoh adalah DWT dan manometer pipa U, yang merupakan standar primer tekanan

## Slide 30: ALAT UKUR TEKANAN
Alat ukur tekanan yang mengukur besaran tekanan secara tidak langsung:
Dengan sensor elastis yang mengkonversikan tekanan menjadi suatu respons mekanik, misalnya: Bourdon pressure gauge, diaphragma, spiral, helix, dll

## Slide 31: Jenis-jenis Pressure Gauge
Bourdon tube pressure gauge
Electrical pressure gauge
Pressure transmitter with electrical output
Pressure recorder
Test gauge

## Slide 32: Bourdon tube pressure gauge

## Slide 33: Electrical pressure gauge

## Slide 34: Pressure transmitter with electrical output

## Slide 35: ALAT UKUR TEKANAN
Dengan sensor elektromekanik, dimana besaran tekanan dikonversikan menjadi sinyal listrik, jenis alat ukur tekanan ini dapat dibedakan lagi menjadi pressure transducer dan pressure transmitter

## Slide 36: ALAT UKUR TEKANAN
Pressure transducer mengkonversikan tekanan yang diukur menjadi sinyal listrik analog yang proporsional dengan perubahan tegangan, output pressure transducer bisa berupa:
tegangan,
arus, atau
frekuensi
Pressure transmitter terdiri dari suatu pressure transducer dan suatu modul untuk pengkondisian dan penguatan sinyal yang dihasilkan oleh transducer, informasi output dari pressure transmitter dapat berupa:
Tegangan (5V; 10 V)
Arus (4 mA – 20 mA)
Format digital (RS 232)

## Slide 37
Pressure Recorder

## Slide 38
Test Gauge

## Slide 39: Interval Kalibrasi
Rekomendasi Berdasarkan DKD-R 6-1
Pressure balance (DWT) - 5 tahun
Bourdon pressure gauge kelas > 0,6 - 2 tahun
Electrical pressure gauge > 0,5 % dari rentang pengukuran - 2 tahun
Pressure transmitter dengan electrical output > 0,5 % dari rentang pengukuran - 2 tahun
Bourdon pressure gauge kelas ≤ 0,6 – 1 tahun
Electrical pressure gauge ≤ 0,5 % dari rentang pengukuran - 1 tahun
Pressure transmitter dengan electrical output ≤ 0,5 % dari rentang pengukuran - 1 tahun

## Slide 40
FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH
DALAM KALIBRASI
Beberapa sumber yang dapat menimbulkan kesalahan yang besamya perlu diketahui melalui kalibrasi:
Setting titik nol
Nilai skala penuh (full scale value)
Kelinieran (Linearity)
Penguatan atau Transduction Coefficient
Efek dari lingkungan sekitar pengukuran (misalnya: suhu, kelembaban, getaran mekanis, medan elektromagnetik, tingkat penerangan, r.f.Interference, dsb)
f. Variasi dalam catu daya dan deraunya (Noise)
g. Respon terhadap kejutan yang terjadi pada besaran yang diukumya (impuls response)
h. Frequency respone
Step response dan response terhadap besaran stimulus lainnya
Tingkat tegangan maksimum yang aman
Tahanan kebocoran ke ground
Tegangan Baterai

## Slide 41
Remi Ramdhani
www.sentral-sistem.com
BAGIAN 3
PROSEDUR KALIBRASI
PRESSURE GAUGE
> Why Calibration
> SS Calibration
> Tenik Calibration
> Uncertainty
> Pressure Gauge
Cikarang Square Blok B No.11, Jl. Raya Cibarusah, Cikarang Selatan 17530, Jawa Barat
Tlp : (021) 89321314-5 / (021) 89321323 Fax: : 021-9067204. www. sentralkalibrasi.co.id
www.sentralkalibrasi.co.id

## Slide 42: Prosedur Kalibrasi Pressure Gauge
Dokumen Acuan
  Langkah kalibrasi hingga perhitungan ketidakpastiannya dapat mengacu ke dokumen: DKD-R 6-1: 03/2014, Calibration of Pressure Gauges
  Dokumen ini diterbitkan oleh Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) Jerman.

## Slide 43
Kalibrasi pressure gauge menggunakan DWT

## Slide 44
Kalibrasi pressure gauge menggunakan digital test gauge.

## Slide 45: Prosedur Kalibrasi Pressure Gauge
Peralatan yang Digunakan
  Digital Pressure Calibrator
Pressure Pump Comparator Pneumatic atau Hydraulic
Konektor (naple)
Tool Kit atau kunci pas
Termohygrometer
Stopwatch.
Tissue.
Seal tip.
Sarung tangan.

## Slide 46: Prosedur Kalibrasi Pressure Gauge
Contoh Peralatan yang Digunakan
Hydraulic Pressure Pump
Menggunakan media cairan seperti oli, alcohol maupun air.

## Slide 47: Prosedur Kalibrasi Pressure Gauge
Contoh Peralatan yang Digunakan
Pneumatic Pressure Pump
Menggunakan media udara untuk menghasilkan tekanan.

## Slide 48: Prosedur Kalibrasi Pressure Gauge
Contoh Peralatan yang Digunakan
Digital Pressure Calibrator
Sebagai referensi nilai acuan untuk mengetahui keakuratan pressure gauge yang dikalibrasi.

## Slide 49: Prosedur Kalibrasi Pressure Gauge
Contoh Peralatan yang Digunakan
Konektor
Sambungan pressure gauge ke sumber tekanan memiliki ukuran yang berbeda-beda.

## Slide 50: Prosedur Kalibrasi Pressure Gauge
    Pra Kalibrasi
  Periksa kondisi pressure gauge, pastikan dalam keadaan baik dan berfungsi.
  Kondisikan pressure gauge di dalam ruang kalibrasi.
    Kalibrasi inlab :
    Suhu ruangan : 23 C  5 C, dengan fluktuasi 1 C selama kalibrasi
    Kelembaban relatif : 55%  10%
    (Sumber : DKD-R 6-1: 03/2014 hal. 10)
    Kalibrasi insitu:
    Jika tidak dapat dikondisikan sebagaimana kalibrasi inlab, maka kalibrasi dilakukan dengan menyesuaikan kondisi yang ada.

## Slide 51: Prosedur Kalibrasi Pressure Gauge
    Pra Kalibrasi
    Catat identitas pressure gauge pada form worksheet kalibrasi.
  Catat suhu dan kelembaban ruang kalibrasi pada form worksheet kalibrasi Pressure Gauge (di awal, pertengahan dan akhir dari proses kalibrasi).
  Cari informasi tentang ketelitian, cara instalasinya dan media tekanan yang digunakan berdasarkan spesifikasi pabrik, buku manual atau sejenisnya.

## Slide 52
    Contoh Worksheet Kalibrasi Pressure Gauge

## Slide 53: Prosedur Kalibrasi Pressure Gauge
    Pra Kalibrasi
  Tentukan Sequence kalibrasi berdasarkan ketentuan berikut ini:

## Slide 54: Prosedur Kalibrasi Pressure Gauge
Langkah Kalibrasi
Lakukan instalasi Digital Pressure Calibrator dan pressure gauge pada bagian port dari komparator.

## Slide 55: Prosedur Kalibrasi Pressure Gauge
Langkah Kalibrasi
Lakukan pre-loading pada pressure gauge dengan memberikan tekanan sebesar tekanan maksimum dari skala pressure gauge selama minimal 30 detik. Banyaknya pre-loading sesuai dengan sequence kalibrasi (lihat tabel 1 kolom ke-4).
Jika penunjukkan alat tidak stabil atau cenderung turun, periksa kembali instalasinya. Kemungkinan masih terdapat kebocoran atau ada udara yang terjebak di dalamnya.
Jika posisi nol tidak sesuai, lakukan pengaturan (adjustment) penunjukan titik nol (jika dimungkinkan), Catat penunjukan pada tekanan nol.
Berikan tekanan naik dengan jumlah titik ukur minimal sesuai dengan tabel 1 (kolom ke-2), atau sesuai dengan permintaan pelanggan (jika ada).

## Slide 56: Prosedur Kalibrasi Pressure Gauge

## Slide 57: Prosedur Kalibrasi Pressure Gauge
Langkah Kalibrasi
Lanjutkan langkah pengukuran tekanan turun dengan titik ukur yang sama dengan pengukuran tekanan naik. Catat penunjukkan kalibrasi pada worksheet kalibrasi.
Untuk Sequence A, lakukan pengukuran naik dan turun masing-masing minimal sebanyak 2 kali. Untuk Sequence B, lakukan pengukuran naik minimal 2 kali dan turun minimal 1 kali. Untuk Sequence C, lakukan pengukuran naik dan turun masing-masing minimal sebanyak 1 kali. Lihat ilustrasi pada gambar 1.
Jika pengukuran telah lengkap, lepaskan alat dari Pressure Pump Comparator.
Jika peralatan standar sudah selesai digunakan, bersihkan dan letakkan kembali pada tempatnya.

## Slide 58
Remi Ramdhani
www.sentral-sistem.com
BAGIAN 4
LAPORAN HASIL KALIBRASI
> Why Calibration
> SS Calibration
> Tenik Calibration
> Uncertainty
> Pressure Gauge
Cikarang Square Blok B No.11, Jl. Raya Cibarusah, Cikarang Selatan 17530, Jawa Barat
Tlp : (021) 89321314-5 / (021) 89321323 Fax: : 021-9067204. www. sentralkalibrasi.co.id
www.sentralkalibrasi.co.id

## Slide 59: Contoh Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan Lab SSC

## Slide 60: Perhitungan Koreksi dan Ketidakpastian Kalibrasi Pressure Gauge
Model Matematis Pengukuran
CiP = Ps + Pis – Pix
Dengan,
CiP : Koreksi pembacaan UUT terhadap Standard
Ps : Nilai Tekanan Standard
Pix : Pembacaan pada UUT
Pis : Koreksi Tekanan pada Standard
Persamaan ketidakpastian pengukuran yang di pengaruh oleh komponen-komponen ketidakpastian pada pressure gauge dapat di nyatakan seperti berikut:
U(CiP) = U(rept) + U(Ps) + U(res) + U(hys) + U(grav) + u(dev.0) + U(drift)
dimana: U (x) : ketidakpastian pengukuran karena pengaruh faktor x.

## Slide 61: Perhitungan Ketidakpastian Kalibrasi Pressure Gauge. Komponen Pertama : Repeatability (Daya Ulang Pembacaan)
Nilai repeatability (b’) dihitung dengan rumus:
b’ up, j = | (x3,j – x3,0) – (x1,j – x1,0)|
b’ down, j = | (x4,j – x4,0) – (x2,j – x2,0)|
b’ mean j = max {b’up,j , b’down,j}
dimana,
b’ up,j = repeatability posisi naik dari titik ukur j
b’ down,j = repeatability posisi turun dari titik ukur j
j = 0 adalah nilai pada posisi nol
Hitung ketidakpastian pengulangan pembacaan dengan rumus:
U(rep) =
dengan v1 = ~ (distribusi rectangular), dan c1 = 1

## Slide 62: Perhitungan Ketidakpastian Kalibrasi Pressure Gauge. Komponen Kedua : Ketidakpastian Standar
Hitung ketidakpastian Standar yang di lihat dari Sertifikat Kalibrasinya, sehingga di ketahui harga faktor cakupan kSTD dan ketidakpastian terentang U95STD, dengan rumus:
U(Ps) =
dengan nilai koefiesien sensitifitas c2 = 1
Besarnya nilai derajat kebebasan efektif (v2) ditentukan oleh
hasil konversi nilai kSTD pada tabel t’distribution.

## Slide 63: Perhitungan Ketidakpastian Kalibrasi Pressure Gauge. Komponen Ketiga : Resolusi Alat yang Dikalibrasi
Hitung ketidakpastian resolusi alat dengan rumus:
U(res) =
dimana: a = 0.5 x resolusi (atau daya baca)
dengan v3= ~ (distribusi rectangular), dan c3=1

## Slide 64: Perhitungan Ketidakpastian Kalibrasi Pressure Gauge. Komponen Keempat dan Kelima : Hysterisis dan Pengaruh Gravitasi
Hitung ketidakpastian hysteresis dengan rumus:
U (hys) =
dengan v4= ~ (distribusi rectangular), dan c4=1
Hitung ketidakpastian gravitasi dengan rumus:
U (grav) =
dengan v5 = ~ (distribusi rectangular),
dan c5 =
Dimana : = nilai gravitasi sebesar 9.80665
h = selisih ketinggian pressure standar dengan UUT.
= densitas media kalibrasi

## Slide 65: Perhitungan Ketidakpastian Kalibrasi Pressure Gauge Komponen Keenam: Zero Deviation Alat yang Dikalibrasi
Penyimpangan pembacaan nol (zero deviation) ditentukan dengan persamaan :
dengan, f0 : penyimpangan pembacaan nol (zero deviation)
Pix(i,0) : pembacaan pada siklus ke-i dan titik ukur 0
Ketidakpastian standard Zero Deviation mempunyai distribusi rectangular, ditentukan dengan persamaan :
dengan v6= ~ (distribusi rectangular), dan c6=1

## Slide 66: Perhitungan Ketidakpastian Kalibrasi Pressure Gauge. Komponen Ketujuh: Drift Standar
Drift dievaluasi berdasarkan data kalibrasi standar yang terakhir dan yang sebelumnya, dihitung dengan persamaan:
Sehingga, ketidakpastian baku dari pengaruh drift standar adalah:
U (drift) =
dengan v7= ~ (distribusi rectangular), dan c7=1
Dimana :
Max = nilai terbesar di antara hasil kalibrasi
Min = nilai terkecil di antara hasil kalibrasi
Max dan Min dihitung pada titik ukur / nominal yang sama.

## Slide 67: Perhitungan Ketidakpastian Kalibrasi Pressure Gauge. Ketidakpastian baku Gabungan dan Ketidakpastian Bentangan (U95 atau Ue)
Ketidakpastian baku gabungan (uc) kalibrasi pressure gauge :
Dengan asumsi mempunyai distribusi normal maka ketidakpastian bentangannya dapat diperoleh (dengan faktor cakupan, k = 2) :
Ue = Uc x 2

## Slide 68: Perhitungan Ketidakpastian Kalibrasi Pressure Gauge. Mencari nilai k (coverage factor)
Nilai k yang umumnya diasumsikan sama dengan 2, dapat diketahui dengan menghitung nilai derajat kebebasan efektif :
Setelah didapatkan nilai veff, selanjutnya cari hubungan antara veff dengan nilai k pada tingkat kepercayaan 95% pada tabel berikut ini:

## Slide 69: Perhitungan Ketidakpastian Kalibrasi Pressure Gauge. Mencari nilai k (coverage factor)

## Slide 70
MT. Haryono Square Lt.3A No.2
Jl. MT. Haryono kav.10
Jakarta Timur 13330
Telp: 29067201 – 3 Fax: 29067204
Email : sspm@sentral-sistem.com
www.sentral-sistem.com
Cikarang Square Blok B No.11
Jl. Raya Cibarusah
Cikarang Selatan 17530
Telp: 021 89321314-5 Fax: 29067204
Email : cs@sentralkalibrasi.co.id.
www.sentralkalibrasi.co.id
Kantor Pusat
Laboratorium
> Why Calibration
> SS Calibration
> Tenik Calibration
> Uncertainty