## Slide 1
Remi Ramdhani
www.sentral-sistem.com
PENGUKURAN & KALIBRASI TEMPERATURE
(Thermocouple)
> Why Calibration
> SS Calibration
> Tenik Calibration
> Uncertainty
> Thermocouple
Cikarang Square Blok B No.11, Jl. Raya Cibarusah, Cikarang Selatan 17530, Jawa Barat
Tlp : (021) 89321314-5 / (021) 89321323 Fax: : 021-9067204. www. sentralkalibrasi.co.id
www.sentralkalibrasi.co.id

## Slide 2
Remi Ramdhani
www.sentral-sistem.com
BAGIAN 1
PENGANTAR DASAR KALIBRASI
> Why Calibration
> SS Calibration
> Tenik Calibration
> Uncertainty
> Thermocouple
Cikarang Square Blok B No.11, Jl. Raya Cibarusah, Cikarang Selatan 17530, Jawa Barat
Tlp : (021) 89321314-5 / (021) 89321323 Fax: : 021-9067204. www. sentralkalibrasi.co.id
www.sentralkalibrasi.co.id

## Slide 3: Definisi KALIBRASI
Serangkaian kegiatan untuk menetapkan hubungan,
dalam kondisi tertentu,
antara nilai suatu besaran
yang ditunjukkan oleh peralatan ukur
atau sistem pengukuran,
atau nilai yang direpresentasikan oleh bahan ukur atau bahan acuan,
dengan nilai terkait yang direalisasikan oleh standar
(Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology – VIM 1993)

## Slide 4
Kegiatan dalam kondisi yang telah ditetapkan untuk:
Pada tahap pertama,
menetapkan hubungan antara nilai besaran beserta ketidakpastian pengukuran dari sebuah standar pengukuran dan penunjukan terkait beserta ketidakpastian pengukurannya.
Pada tahap kedua,
menggunakan informasi tersebut untuk memperoleh hasil pengukuran dari sebuah penunjukan.
(JCGM 200 - 2012)

## Slide 5
Resolution : smallest change in a quantity being measured that causes a perceptible change in the corresponding
Indication
(JCGM 200 – 2012)
Resolusi :
Nilai Skala Terkecil
Notes: 4.14 perubahan terkecil dalam kuantitas yang diukur yang menyebabkan perubahan yang nyata dalam Indikasi terkait

## Slide 6
Akurasi :
Kedekatan antara nilai yang terbaca pada alat ukur dengan nilai yang sebenarnya.
Measurement Accuracy : closeness of agreement between a measured quantity value and a true quantity value of a measurand
(JCGM 200 – 2012)
Notes: 2.13 kedekatan kesepakatan antara nilai kuantitas yang diukur dan nilai kuantitas sebenarnya dari suatu pengukuran

## Slide 7
Presisi :
Kemampuan untuk menunjukkan hasil yang sama dari pengukuran yang berulang-ulang.
Measurement Precision : closeness of agreement between indications or measured quantity values obtained by replicate measurements on the same or similar objects under specified conditions
(JCGM 200 – 2012)
Notes: 2.15 kedekatan persetujuan antara indikasi atau nilai kuantitas terukur yang diperoleh dengan mereplikasi pengukuran pada objek yang sama atau serupa dalam kondisi tertentu

## Slide 8
Akurasi vs Presisi
Akurasi
Presisi
Akurasi & Presisi

## Slide 9
Accuracy
Precision
Akurasi vs Presisi

## Slide 10
Contoh :
Spesifikasi Voltmeter
Range : 0 – 500 Volt
Resolusi: 10 Volt
Akurasi : 1.5 %
Range
Akurasi
Resolusi
Resolusi & Akurasi

## Slide 11
Resolusi
Range/Rentang Ukur
Resolusi & Akurasi

## Slide 12: Apa yg didapatkan setelah Kalibrasi ?
Sertifikat Kalibrasi
Di antaranya berisi :
Spesifikasi alat ukur yg dikalibrasi, alat standar yang digunakan, Metode Kalibrasi, Nama dan alamat pemilik alat, Suhu dan kelembaban ruang,tanggal kalibrasi
Lembar hasil kalibrasi :
- Penunjukkan alat
- Penunjukkan standar
- Koreksi (penyimpangan)
- Ketidakpastian (uncertainty)
2. Label / Sticker Kalibrasi

## Slide 13
Remi Ramdhani
www.sentral-sistem.com
BAGIAN 2
BESARAN DAN SATUAN SUHU
> Why Calibration
> SS Calibration
> Tenik Calibration
> Uncertainty
> Thermocouple
Cikarang Square Blok B No.11, Jl. Raya Cibarusah, Cikarang Selatan 17530, Jawa Barat
Tlp : (021) 89321314-5 / (021) 89321323 Fax: : 021-9067204. www. sentralkalibrasi.co.id
www.sentralkalibrasi.co.id

## Slide 14: Definisi Suhu
Besaran yang menjelaskan kondisi dingin / panas suatu benda
(a measure of hotness/coldness)
Pengukuran Suhu:
Mengukur perubahan sifat
fisika sensor karena
pengaruh suhu
TC = TB
B
C

## Slide 15: KONTINUITAS SUHU
Energi panas mengalir dari sistem dengan suhu yang lebih tinggi ke sistem dengan suhu yang lebih rendah.
Suhu bersifat kontinyu
Q1 Q2
A B C

## Slide 16: TEMPERATURE MEASUREMENT
Galileo (1592)
  Colored alcohol
Gabriel Fahrenheit (1700)
  Ice water (0o) - Blood temperature (96o)
Anders Celcius (1742)
  Melting point of ice (0o)
  Boiling point of water (100o)
William Thomson, Lord Kelvin (1800)
  K = oC + 273.15 (Absolute temperature)
W.J.M. Rankine
  oR = oF + 459.67

## Slide 17
Notes: A. Sejarah Termometer Galileo
Pada abad ke-15 para ilmuwan pada bidang astonomi dan ilmu alam telah membicarakan mengenai derajat panas dinginnya suatu benda. Namun, mereka belum menemukan alat yang tepat untuk mengukurnya. Pengukuran mengenai hal tersebut masih bersifat subjektif. Seorang dokter yang hendak memeriksa pasiennya yang menderita demam hanya mengukur suhu tubuh pasiennya dengan cara membandingkan suhu tubuh badannya dengan pasien. Jika dirasa suhu tubuh pasien lebih tinggi dari suhu tubuhnya maka pasien tersebut di diagnosis menderita penyakit demam.
Namun pada abad ke-16 seorang fisikawan berkebangsaan Italia yang bernama Galileo Galilei menyadari bahwa perubahan kepadatan cairan berpengaruh pada perubahan (peningkatan atau penurunan) suhu lingkungan. Meskipun tidak merancang termometer galileo untuk pertama kali namun namanya diabadikan sebagai bentuk penghargaan atas pemikirannya. Perangkat ini mulai diproduksi pada abad ke tujuh belas.
B. Struktur Termometer
Termometer ini terdiri dari sebuah silinder kaca tertutup yang berisi cairan bening yang didalamnya terdapat bola kaca berwarna yang telah dikaitkan beban. Penggunaan warna pada bola hanyalah sebatas untuk estetika. Sedangkan beban yang terkait bertuliskan angka sebagai informasi penunjuk suhu lingkungan.
Gambar bola kaca yang dikaitkan beban
C. Cara Kerja
Prinsip kerja termometer galileo adalah berdasarkan daya apung. Faktor yang menentukan apakah benda akan naik atau turun pada sebuah cairan tertentu adalah kerapatan cairan dimana benda ditempatkan. Jika massa benda lebih besar dari massa pengungsi cair, objek akan tenggelam. Jika massa benda kurang dari massa pengungsi cair, objek akan mengapung.
Misalkan ada dua objek, masing-masing kubus 10 cm dan lebar 10 cm (yaitu, 1 liter). Massa air yang dipindahkan oleh objek ukuran ini adalah 1 kg. Objek coklat di sebelah kiri terapung karena massa air itu lebih besar dari massa objek. Objek mengapung setengah tenggelam karena itu titik di mana massa air yang dipindahkan (0,5 kg) sama dengan massa objek. Objek hijau di sebelah kanan telah tenggelam karena massa air yang menggusur (1 kg) kurang dari massa objek (2 kg).
Tidak semua benda yang terbuat dari bahan hijau di atas akan tenggelam. Dalam Gambar 2, interior objek hijau telah cekung. Massa total objek sekarang 0,5 kg, namun volumenya tetap sama. Dalam contoh di atas, cairan di mana objek telah mengambang diasumsikan air. Air memiliki kepadatan 1 kg / L, yang berarti bahwa massa air yang dipindahkan oleh salah satu objek di atas ketika sepenuhnya terendam, adalah 1 kg.
Gambar dibawah menunjukkan benda 1 kg berongga yang terbuat dari bahan hijau. Dalam wadah tangan kiri, densitas cairan L. 1,001 kg /L berat objek kurang dari air yang dipindahkan, maka objek mengapung. Dalam wadah kanan, kepadatan cairan L. 0,999 kg /L objek lebih berat daripada massa air yang dipindahkan, maka objek tenggelam. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan sangat kecil dalam densitas cairan dengan mudah dapat menyebabkan obyek mengapung, hampir mengapung atau tenggelam.
Galileo menemukan bahwa kepadatan cairan merupakan fungsi dari temperatur . Ini adalah kunci untuk bagaimana termometer Galileo bekerja, seperti suhu air meningkat atau menurun dari 4oC, berkurang kepadatannya. Dalam termometer Galileo, bola kaca kecil yang sebagian diisi dengan cairan (berwarna) berbeda. Kepadatan efektif disesuaikan dengan cara tag logam menggantung dari bawah bola kaca. Perubahan densitas dari cairan bening, dengan perubahan suhu, menyebabkan lampu naik atau tenggelam.
Misalkan, pada suhu tertentu air mempunyai massa jenis 1 kg/L, beban dimasukkan dengan massa jenis rata-rata beban sama dengan massa jenis rata-rata air maka beban tersebut akan melayang. Tetapi apabila suhu air meningkat sedikit saja maka massa jenis air akan berubah, misalkan menjadi 1,001 kg/L maka beban otomatis akan mengapung. Begitu juga sebaliknya, apabila massa jenis air menurun sedikit saja maka beban akan tenggelam.
D. Cara Pembacaan
Untuk membacanya, kita perhatikan bebannya, apabila ada beban yang melayang sehingga terpisah dari beban yang lain, maka beban itulah yang menunjukkan suhu yang sedang diuukur. Pada gambar dibawah sebelah kiri terlihat suhu yang terukur adalah 760F.
Tetapi bila hanya terdapat beban yang mengapung dan tenggelam tidak ada beban yang melayang maka suhu yang diukur berada dalam kisaran kedua beban yang mengapung dan tenggelam kemudian di rata-ratakan. Seperti pada gambar diatas sebelah kanan maka suhu yangg terukur adalah 700F karena beban yang mengapung dan tenggelam menunjukan suhu 720F dan 680F.
E. Kelebihan dan Kekurangan
Kelebihan
Termometer galileo merupakan termometer pertama yang ditemukan.
Memiliki nilai estetika yang lebih dibandingkan termometer lainnya.
Kekurangan
Tidak dapat mengukur suhu yang ekstrem, seringkali digunakan untuk mengukur suhu ruangan
Perubahan suhu pada termometer berlangsung lama

## Slide 18
Hubungan Beberapa Skala Temperature

## Slide 19
KELVIN, satuan temperatur termodinamik, adalah 1/273.16 bagian dari temperatur termodinamik titik tripel air.
TEMPERATUR TERMODINAMIK pada 273.16 K (0.01 oC) direalisasikan dengan menggunakan sel titik tripel air.
Dalam termodinamika, titik tripel sebuah zat merupakan temperatur dan tekanan di mana ketiga-tiga fase (gas, cair, dan padat) zat tersebut berada dalam keadaan kesetimbangan termodinamika.
Dalam termodinamika, suatu sistem termodinamik disebut berada dalam kesetimbangan termodinamik bila sistem tersebut berada dalam keadaan setimbang mekanis, setimbang termal dan setimbang secara kimia. Dalam kesetimbangan termodinamik, tidak ada kecenderungan untuk terjadi perubahan keadaan, baik untuk sistem maupun untuk lingkungannya.
Satuan Internasional (SI)
Kelvin

## Slide 20: KETERTELUSURAN PENGUKURAN
SNSU BSN
Termokopel
tipe S
SPRT
INDUSTRI
Termokopel
IPRT, Termometer gelas
LAB
KALIBRASI
Termokopel
Reference PRT, Termometer
gelas
SPRT
Titik tetap SNSU
Titik tetap negara lain
Definisi Satuan SI

## Slide 21
Remi Ramdhani
www.sentral-sistem.com
BAGIAN 3
PERALATAN UKUR SUHU
> Why Calibration
> SS Calibration
> Tenik Calibration
> Uncertainty
> Thermocouple
Cikarang Square Blok B No.11, Jl. Raya Cibarusah, Cikarang Selatan 17530, Jawa Barat
Tlp : (021) 89321314-5 / (021) 89321323 Fax: : 021-9067204. www. sentralkalibrasi.co.id
www.sentralkalibrasi.co.id

## Slide 22
Berdasarkan perubahan dalam dimensi phisik:
a) Bimetallic thermometer
b) Filled-bulb dan Glass-stem thermometer
Berdasarkan perubahan dalam emisi(pancaran) radiasi thermal:
– Infrared thermometer
Berdasarkan perubahan dalam sifat-sifat elektris:
Thermocouple
RTD (Resistance Temperature Detector)
Thermistor
Integrated Circuitry (IC) sensor
JENIS ALAT UKUR SUHU

## Slide 23: Termometer Bimetal
Glass Stem Thermometer
Infra Red Thermometer

## Slide 24
RTD
Thermocouple
Thermistor
IC Sensor

## Slide 25: SENSOR SUHU
THERMOCOUPLE
  Thomas Seebeck
RESISTANCE TEMPERATURE DETECTOR
  Humphry Davy, William Siemens
THERMISTOR
  Steinhart - Hart
IC TEMPERATURE TRANSDUCER
  LM335, LM 34, AD592
Sensor Suhu:
Suatu sensor yang mengkonversikan perubahan energi termal suatu objek menjadi energi listrik

## Slide 26: Termokopel
Terdiri dari sepasang kawat dari bahan yang berbeda dengan satu ujung (tersambung) sebagai measuring junction dan ujung yang lain (terbuka) sebagai reference junction
T1
A
B
Sambungan
ukur
Sambungan acuan
Cu
Cu
voltmeter
Notes: Thermo = suhu, couple = sepasang

## Slide 27
PRINSIP KERJA TERMOKOPEL

## Slide 28
Mengapa terjadi electromotive force??
Arus elektron akan mengalir dari ujungpanas ke ujung dingin
Ujung dingin
+
-
Ujung panas
e
Arah gerak electron jika logam dipanaskan
PRINSIP KERJA TERMOKOPEL
Notes: Besar emf tidak bergantung pada panjang dan diameter kawat

## Slide 29
THERMOCOUPLE
emf = electromotive force

## Slide 30: ASTM E 230 : Tipe termokopel populer
Jenis bahan
Tipe
Kaki positif
Kaki negatif
B
Paduan Platina-30% Rhodium
Platina (Pt)
E
Paduan Nikel-Chromium (Chromel)
Paduan Tembaga-Nikel (Constantan)
J
Besi (Fe)
Paduan Tembaga-Nikel (Constantan)
K
Paduan Nikel-Chromium (Chromel)
Paduan Nikel-Aluminium (Alumel)
N
Nicrosil
Nisil
R
Paduan Platina-13% Rhodium
Platina (Pt)
S
Paduan Platina-10% Rhodium
Platina (Pt)
T
Tembaga (Cu)
Paduan Tembaga-Nikel (Constantan)

## Slide 31: ASTM E 230 : Batas maksimum suhu (oC)
Diameter kawat [ mm ]
Tipe
3.25
1.53
0.81
0.51
0.33
B
-
-
-
1705
-
E
871
649
538
427
427
J
760
593
482
371
371
K
1260
1093
982
871
871
R
-
-
-
1482
-
S
-
-
-
1482
-
T
-
371
260
204
204
Suhu di atas dicapai dengan memasang insulasi keramik
yang tertutup pada satu ujung.
Suhu yang lebih tinggi dapat dicapai dengan kompensasi umur
dan kestabilan termokopel.

## Slide 32: ASTM E 230 : Kode warna isolasi termokopel
Warna bungkus
Warna
isolasi luar
Tipe
kaki positif
kaki negatif
E
Ungu
merah
Coklat
J
Putih
merah
Coklat
K
kuning
merah
Coklat
T
biru
merah
Coklat
R
(hitam)
(merah)
(coklat)
S
(hitam)
(merah)
(coklat)

## Slide 33: Platinum Resistance Thermometer (PRT) Termometer Tahanan Platina
termometer yang bekerja berdasarkan pada perubahan tahanan yang terjadi pada sensor termometer tersebut karena pengaruh suhu media/benda yang diukur suhunya.
Notes: Kiri : SPRT
Kanan : IPRT

## Slide 34: Platinum Resistance Thermometer (PRT) Termometer Tahanan Platina
termometer yang bekerja berdasarkan pada perubahan tahanan yang terjadi pada sensor termometer tersebut karena pengaruh suhu media/benda yang diukur suhunya.
Notes: Kiri : IPRTs
Kanan : PRT & indikator

## Slide 35: Konstruksi Termometer Tahanan Platina
Termometer Tahanan Platina ( TTP ) tersusun dari :
Sensor suhu (kawat platina)
Dudukan sensor
Selubung
Kawat sambungan
Bentuk sensor TTP
Kawat platina yang dililitkan pada suatu dudukan
Film platina yang diendapkan pada lapisan osilasi

## Slide 36: Konstruksi Termometer Tahanan Platina
Dudukan sensor
Bahan yang tidak mencemari sensor TTP : mika, alumina, fused silica
Konstruksinya dapat menjamin sensor TTP dapat memuai dan menyusut dengan bebas : partially supported platinum thermometer, fully supported platinum thermometer
Selubung
Dapat menjadi sumber pencemaran pada sensor platina
Logam ( stainless steel, inconel ) : untuk suhu sampai dengan 250 OC
Non logam ( alumina, kuarsa ) : untuk suhu di atas 450 OC
Kawat sambungan
Dapat menjadi sumber pencemaran pada sensor platina
Tembaga diselubungi kaca, kawat perak : untuk suhu sampai dengan 250 OC
Nickel alloy, platinum-coated nickel : untuk suhu tinggi
Jenis TTP :
Jenis tercelup ( immersion )
Jenis permukaan ( surface )

## Slide 37: PRT vs Termokopel
Akurasi/Ketidakpastian
  Lebih akurat >< Kurang akurat
Rentang ukur
  Lebih sempit >< Lebih luas
Stabilitas
  Bagus >< Sedang
Harga
  Lebih mahal (3x) >< Lebih murah
Sensor
  Stem >< Ujung / sambungan
Respon
  Lebih lambat (> 1 detik) >< Lebih cepat
Ukuran
  Lebih besar >< Sangat kecil

## Slide 38: PRT vs Termokopel
Titik acuan
  Tidak diperlukan >< diperlukan
Efek getaran
  Kurang tahan >< Lebih tahan
Efek self heating
  Ada >< Tidak ada
Kawat sambungan
  Kawat tembaga >< Kawat termokopel s.d. sambungan acuan
Kekuatan
  Lebih lemah >< Lebih kuat
Luaran
  Tahanan >< Tegangan
Sensitifitas
  Pt100: 0,4 ohm/ oC >< Base metal: 40uV/ oC
  Pt25 0,1 ohm/ oC Noble metal: 10uV/ oC

## Slide 39
Remi Ramdhani
www.sentral-sistem.com
BAGIAN 4
METODE KALIBRASI
PERALATAN SUHU
> Why Calibration
> SS Calibration
> Tenik Calibration
> Uncertainty
> Thermocouple
Cikarang Square Blok B No.11, Jl. Raya Cibarusah, Cikarang Selatan 17530, Jawa Barat
Tlp : (021) 89321314-5 / (021) 89321323 Fax: : 021-9067204. www. sentralkalibrasi.co.id
www.sentralkalibrasi.co.id

## Slide 40: Media Kalibrasi Suhu
Dry Block
Oil Bath / Water Bath
Climatic Chamber
Blackbody

## Slide 41: Kalibrasi Sensor Suhu dengan Indikator
Sebagai satu unit utuh: sensor dan indikator: perbandingan terhadap termometer standar
Terpisah:
  Sensor: Perbandingan terhadap termometer standar
  Indikator: Simulasi dan pengukuran tegangan/tahanan listrik

## Slide 42: Kalibrasi termometer digital dgn. sensor termokopel ( menggunakan media kalibrasi dry-well )
Termometer standar
Termometer yang dikalibrasi
Balok panas

## Slide 43: THERMOCOUPLE

## Slide 44: Kalibrasi termometer digital dgn. sensor termokopel ( dry-well berfungsi sebagai media dan standar )
Termometer yang dikalibrasi
Balok panas
Insert

## Slide 45
Contoh Data Sheet Kalibrasi Peralatan Suhu

## Slide 46
Contoh Sertifikat Kalibrasi Termometer

## Slide 47: Perhitungan Ketidakpastian Kalibrasi 1. Repeatability
Hitung ketidakpastian pengulangan pembacaan dengan rumus :
U(rep ) =
dimana :
s = standar deviasi maksimum ;
n = banyaknya pengukuran
Derajat kebebasan v1 = n-1 dengan koefisien sensitifitas c1 = 1

## Slide 48: Perhitungan Ketidakpastian Kalibrasi 2. Ketidakpastian Standar
Nilai standar mempunyai ketidakpastian bentangan hasil kalibrasi dengan tingkat kepercayaan 95% (U95). Ketidakpastian standar ini mempunyai distribusi normal, dengan nilai k (coverage factor) pada sertifikat kalibrasi alat standar. Ketidakpastian baku dari alat standar :
Besarnya nilai derajat kebebasan standar kalibrasi (v2) ditentukan oleh hasil konversi nilai k pada tabel t’distribution. Koefisien sensitifitas ketidakpastian standar adalah c2 = 1

## Slide 49: Perhitungan Ketidakpastian Kalibrasi 3. Ketidakpastian akibat resolusi
Keterbatasan pembacaan pada UUT akibat resolusi menimbulkan suatu ketidakpastian pengukuran. Batas kesalahan pembacaan akibat keterbatasan resolusi ditetapkan sebesar setengah dari resolusi UUT. Ketidakpastian baku akibat resolusi mempunyai distribusi rectangular:
U (res ) =
dimana : a = 0.5 x resolusi (atau daya baca)
Besarnya nilai derajat kebebasan v3 = ~, dengan koefisien sensitifitas c3 = 1

## Slide 50: Perhitungan Ketidakpastian Kalibrasi 4. Ketidakpastian akibat instabilitas media
Ketidakpastian akibat ketidak-stabilan media kalibrasi dihitung dengan rumus :
U (instability) =
Besarnya nilai derajat kebebasan v4 = ~, dengan koefisien sensitifitas c4 = 1

## Slide 51: Perhitungan Ketidakpastian Kalibrasi 5. Ketidakpastian akibat instabilitas media
Ketidakpastian drift standar dihitung dengan rumus :
U (drift ) =
drift = | K2 – K1|
dimana
K2 = nilai penyimpangan standar pada kalibrasi terakhir dan
K1 = nilai penyimpangan standar pada kalibrasi sebelumnya.
Besarnya nilai derajat kebebasan v5 = ~, dengan koefisien sensitifitas c5 = 1

## Slide 52: Perhitungan Ketidakpastian Kalibrasi Ketidakpastian Gabungan dan Bentangan
Ketidakpastian baku gabungan (uc) kalibrasi :
Dengan asumsi mempunyai distribusi normal maka ketidakpastian bentangannya dapat diperoleh (dengan faktor cakupan, k = 2) :
Ue = Uc x 2

## Slide 53: Perhitungan Ketidakpastian Kalibrasi Mencari Nilai k (Coverage Factor)
Nilai k yang umumnya diasumsikan sama dengan 2, dapat diketahui dengan menghitung nilai derajat kebebasan efektif :
Setelah didapatkan nilai veff, selanjutnya cari hubungan antara veff dengan nilai k pada tingkat kepercayaan 95% pada tabel berikut ini:

## Slide 54: Perhitungan Ketidakpastian Kalibrasi Mencari Nilai k (Coverage Factor)

## Slide 55
Remi Ramdhani
www.sentral-sistem.com
BAGIAN 5
INFORMASI TAMBAHAN
> Why Calibration
> SS Calibration
> Tenik Calibration
> Uncertainty
> Thermocouple
Cikarang Square Blok B No.11, Jl. Raya Cibarusah, Cikarang Selatan 17530, Jawa Barat
Tlp : (021) 89321314-5 / (021) 89321323 Fax: : 021-9067204. www. sentralkalibrasi.co.id
www.sentralkalibrasi.co.id

## Slide 57
KELEBIHAN
KELEMAHAN

## Slide 59
JENIS PROBE
THERMOCUPLE
  A. Ungrounded
    Junction tidak pada permukaan
    Response time lama
  B. Grounded
    Junction pada permukaan cover
    Response time cepat
  C. Exposed
    Junction diluar cover
    Response time lebih cepat
    Untuk lingkungan yang tidak korosif

## Slide 62
example !

## Slide 65
Rangkaian untuk Termokopel (Penguat Instrumentasi)

## Slide 66: INTERNATIONAL PRACTICAL TEMPERATURE SCALE IPTS-68
EQUILIBRIUM POINT | K | OC
Triple Point of Hydrogen | 13.81 | -259.34
Liquid/Vapor Phase of Hydrogen | 17.042 | -256.108
Boiling Point of Hydrogen | 20.28 | -252.87
Boiling Point of Neon | 27.102 | -246.048
Triple Point of Qxygen | 54.361 | -218.789
Boiling Point of Neon | 90.188 | -182.962
Triple Point of Water | 273.16 | .01
Boiling Point of Water | 373.16 | 100
Freezing Point of Zinc | 692.73 | 419.58
Freezing Point of Silver | 1235.08 | 961.93
Freezing Point of Gold | 1337.58 | 1064.43

## Slide 67
TABLE 3-9 COMMON TEMPERATURE TRANSDUCERS

## Slide 68
THERMOCOUPLE
EFFECT SEEBECK – THERMOELECTRIC CIRCUIT
THOMAS SEEBECK (1821)
Dissimilar metals

## Slide 69
eAB = Seebeck voltage
 = Seebeck coefficient

## Slide 73
TYPE | METAL |  [V/oC] | RANGE [OC]
B | Platinum 6 % Rhodium – Platinum 30 % Rhodium | 6 | 0 to 1820
E | Nickel – Constantan | 58.5 | -270 to 1000
J | Iron – Constntan | 50.2 | -210 to 760
K | Nickel 10 % Cr – Nickel | 39.4 | -270 to 1372
N (AWG 14) | Nicrosil – Nisil | 39 | 0 to 1300
N (AWG 28) | Nicrosil – Nisil | 26.2 | -270 to 400
R | Platinum 13 % Rhodium – Platinum | 11.5 | -50 to 1768
S | Platinum 10% Rhodium – Platinum | 10.3 | -50 to 1768
T | Copper - Constantan | 38 | -270 to 400
W-Re | Tungsten 5 % Rhodium – Tungsten 26 % Rhodium | 19.5 | 0 to 2320

## Slide 75
Temperature Conversion Equation :
NBS POLYNOMIAL COEFFICIENTS
NBS = National Bureau of Standard

## Slide 76
Contoh Soal No. 1.1
Sebuah termokopel tipe J yang digunakan untuk mengukur temperatur suatu ruang pembakaran menghasilkan tegangan output sebesar 5,867 mV. Berapa tegangan outputnya bila diukur dengan termokopel tipe K ?
Termokopel Tipe J
Termokopel Tipe K
Polynomial Coefficients
oC
mV
oC
mV
ao
- 0,0488683
100
4,095
160
6,539
a1
19873,145
110
4,508
170
6,939
a2
- 218614,54
120
4,919
180
7,338
a3
11569199,8
130
5,327
190
7,737
a4
- 264917531
140
5,733
200
8,137
a5
2018441314
150
6,137
210
8,537

## Slide 77
Termokopel Tipe J
Polynomial Coefficients
ao
- 0,0488683
a1
19873,145
a2
- 218614,54
a3
11569199,8
a4
- 264917531
a5
2018441314
Jawab :

## Slide 78
Termokopel Tipe K
oC
mV
oC
mV
100
4,095
160
6,539
110
4,508
170
6,939
120
4,919
180
7,338
130
5,327
190
7,737
140
5,733
200
8,137
150
6,137
210
8,537

## Slide 79
PENGUKURAN TEMPERATUR MENGGUNAKAN VOLTMETER :

## Slide 80
EQUIVALENT CIRCUITS :
Tabel

## Slide 81
Contoh Soal No. 1.2
Suatu temperatur diukur dengan menggunakan sebuah termokopel tipe J dan sebuah DVM (Digital Volt Meter). Temperatur ruangan pada saat pengukuran adalah 28 oC dan DVM menunjukkan angka 10,933 mV. Tentukan temperatur tersebut.
Jawab :
Dari tabel diperoleh :

## Slide 82
External Reference

## Slide 83
IRON-CONSTANTAN THERMOCOUPLE

## Slide 85
REMOVING JUNCTIONS FROM DVM TERMINALS
Isothermal Block = electrical insulator + good heat conductor

## Slide 87
LAW OF INTERMEDIATE METALS
A = Cu B = Fe C = C

## Slide 90: THERMOCOUPLE

## Slide 91: SENSITIVITAS THERMOCOUPLE

## Slide 92: KURVA TEMPERATUR TEGANGAN
Tipe E= paling sensitiv sensitivitasnya 10 kali sensitivitas tipe B
Tipe B,R dan S adalah yang paling stabil tetapi memilki sensitivitas yangrendah (sekitar 10 µV/°C ) dan harga yang mahal

## Slide 93
MT. Haryono Square Lt.3A No.2
Jl. MT. Haryono kav.10
Jakarta Timur 13330
Telp: 29067201 – 3 Fax: 29067204
Email : sspm@sentral-sistem.com
www.sentral-sistem.com
Cikarang Square Blok B No.11
Jl. Raya Cibarusah
Cikarang Selatan 17530
Telp: 021 89321314-5 Fax: 29067204
Email : cs@sentralkalibrasi.co.id.
www.sentralkalibrasi.co.id
Kantor Pusat
Laboratorium
> Why Calibration
> SS Calibration
> Tenik Calibration
> Uncertainty