## Slide 1
www.sentral-sistem.com
PENGUKURAN & KALIBRASI DIMENSI
Caliper (Jangka Sorong)
> Why Calibration
> SS Calibration
> Tenik Calibration
> Uncertainty
> Caliper
Cikarang Square Blok B No.11, Jl. Raya Cibarusah, Cikarang Selatan 17530, Jawa Barat
Tlp : (021) 89321314-5 / (021) 89321323 Fax: : 021-9067204. www. sentralkalibrasi.co.id
www.sentralkalibrasi.co.id

## Slide 2
www.sentral-sistem.com
BAGIAN 1
PENGANTAR KALIBRASI
> Why Calibration
> SS Calibration
> Tenik Calibration
> Uncertainty
> Caliper
Cikarang Square Blok B No.11, Jl. Raya Cibarusah, Cikarang Selatan 17530, Jawa Barat
Tlp : (021) 89321314-5 / (021) 89321323 Fax: : 021-9067204. www. sentralkalibrasi.co.id
www.sentralkalibrasi.co.id

## Slide 3: Definisi KALIBRASI
Serangkaian kegiatan untuk menetapkan hubungan,
dalam kondisi tertentu,
antara nilai suatu besaran
yang ditunjukkan oleh peralatan ukur
atau sistem pengukuran,
atau nilai yang direpresentasikan oleh bahan ukur atau bahan acuan,
dengan nilai terkait yang direalisasikan oleh standar
(Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology – VIM 1993)

## Slide 4
Kegiatan dalam kondisi yang telah ditetapkan untuk:
Pada tahap pertama,
menetapkan hubungan antara nilai besaran beserta ketidakpastian pengukuran dari sebuah standar pengukuran dan penunjukan terkait beserta ketidakpastian pengukurannya.
Pada tahap kedua,
menggunakan informasi tersebut untuk memperoleh hasil pengukuran dari sebuah penunjukan.
(JCGM 200 - 2012)

## Slide 5
Resolusi : Nilai Skala Terkecil
Resolution : smallest change in a quantity being measured that causes a perceptible change in the corresponding Indication
(JCGM 200 – 2012)
Notes: 4.14 perubahan terkecil dalam kuantitas yang diukur yang menyebabkan perubahan yang nyata dalam Indikasi terkait

## Slide 6
Resolusi : Nilai Skala Terkecil
Resolution : smallest change in a quantity being measured that causes a perceptible change in the corresponding Indication
(JCGM 200 – 2012)
Notes: 4.14 perubahan terkecil dalam kuantitas yang diukur yang menyebabkan perubahan yang nyata dalam Indikasi terkait

## Slide 7
Akurasi :
Kedekatan antara nilai yang terbaca pada alat ukur dengan nilai yang sebenarnya.
Measurement Accuracy : closeness of agreement between a measured quantity value and a true quantity value of a measurand
(JCGM 200 – 2012)
Notes: 2.13 kedekatan kesepakatan antara nilai kuantitas yang diukur dan nilai kuantitas sebenarnya dari suatu pengukuran

## Slide 8
Presisi :
Kemampuan untuk menunjukkan hasil yang sama dari pengukuran yang berulang-ulang.
Measurement Precision : closeness of agreement between indications or measured quantity values obtained by replicate measurements on the same or similar objects under specified conditions
(JCGM 200 – 2012)
Notes: 2.15 kedekatan persetujuan antara indikasi atau nilai kuantitas terukur yang diperoleh dengan mereplikasi pengukuran pada objek yang sama atau serupa dalam kondisi tertentu

## Slide 9
Akurasi vs Presisi
Akurasi
Presisi
Akurasi & Presisi

## Slide 10
Accuracy
Precision
Akurasi vs Presisi

## Slide 11
Contoh :
Spesifikasi Voltmeter
Range : 0 – 500 Volt
Resolusi: 10 Volt
Akurasi : 1.5 %
Range
Akurasi
Resolusi
Resolusi & Akurasi

## Slide 12
Resolusi
Range/Rentang Ukur
Resolusi & Akurasi

## Slide 13: Apa yg didapatkan setelah Kalibrasi ?
Sertifikat Kalibrasi
Di antaranya berisi :
Spesifikasi alat ukur yang dikalibrasi, alat standar yang digunakan, Metode Kalibrasi, Nama dan alamat pemilik alat, Suhu dan kelembaban ruang,tanggal kalibrasi
Lembar hasil kalibrasi :
- Penunjukkan alat
- Penunjukkan standar
- Koreksi (penyimpangan)
- Ketidakpastian (uncertainty)
2. Label / Sticker Kalibrasi

## Slide 14
www.sentral-sistem.com
BAGIAN 2
MENGENAL CALIPER
> Why Calibration
> SS Calibration
> Tenik Calibration
> Uncertainty
> Caliper
Cikarang Square Blok B No.11, Jl. Raya Cibarusah, Cikarang Selatan 17530, Jawa Barat
Tlp : (021) 89321314-5 / (021) 89321323 Fax: : 021-9067204. www. sentralkalibrasi.co.id
www.sentralkalibrasi.co.id

## Slide 15: Klasifikasi Peralatan Dimensi
Kalibrasi dimensi
Kalibrasi peralatan dimensi menggunakan peralatan standar dengan akurasi lebih tinggi yang tertelusur ke SI.

## Slide 16: Ditinjau dari cara penggunaannya alat ukur Dimensi dapat dibedakan menjadi:
Alat ukur langsung :
Mempunyai skala ukur yang memadai dan hasil pengukurannya dapat langsung di baca pada skala tersebut.
Misalnya: Steel ruler, vernier caliper dan micrometer

## Slide 17
Alat ukur pembanding
Mempunyai daerah skala ukur terbatas, digunakan sebagai pembacaan besarnya selisih suatu dimensi terhadap ukuran standar.
Misalnya :
Dial Indikator dan Dial test Indikator

## Slide 18
Alat ukur standar
Mampu memberikan/menunjukan suatu nilai ukuran tertentu umumnya dipakai bersama-sama dengan alat ukur pembanding untuk menentukan dimensi suatu objek ukur Misalnya : Gauge Block, Height Master, Dial gauge tester

## Slide 19
Alat ukur bantu
Instrument yang berperan penting dalam membantu melaksanakan suatu proses pengukuran Misalnya : Surface plate, Stand holder micrometer.

## Slide 20: HAL PENTING DALAM PENGUKURAN DIMENSI
Beberapa hal yang penting diperhatikan sebelum melaksanakan pengukuran maupun pada saat melakukan kalibrasi terhadap instrumen dimensi
Flat (kerataan)
Parallel (Kesejajaran)
Penekanan/Penarikan ketika mengukur
Pembacaan Skala
Lingkungan pengukuran (suhu .....muai panjang)
Peralatan standar harus sudah terkalibrasi ke laboratorium yang terakreditasi. Kalibrasi dilakukan secara berkala sesuai dengan jadwal kalibrasi yang ditentukan.
Sertifikat kalibrasi merupakan bukti ketertelusuran (traceability).

## Slide 21: Kilas Sejarah Caliper
Caliper merupakan alat ukur yang telah dikenal sejak lama. Pada abad ke 6 sebelum Masehi, Caliper biasa digunakan oleh orang-orang Yunani dan Romawi. Kemudian pada zaman dinasti Han di Cina (± 200 tahun sebelum masehi), caliper dibuat dari bahan perunggu.

## Slide 22: Caliper berdasarkan Skala Pembacaan
Vernier Caliper
Dial Caliper
Digital Caliper
Kilas Sejarah Caliper
Joseph R. Brown pada tahun 1851 dari Amerika adalah orang pertama yang mengembangkan caliper dalam bentuknya yang modern seperti yang kita kenal sekarang ini.

## Slide 23
Pengukuran eksternal
Pengukuran internal
Pengukuran kedalaman (depth)
Pengukuran Step
Caliper berdasarkan fungsi

## Slide 25
Caliper dengan kegunaan khusus

## Slide 26: Konstruksi dan Bagian-bagian Caliper
Type M
Type CM

## Slide 27: Konstruksi dan Bagian-bagian Caliper

## Slide 28
Ditinjau penunjukan pembacaan skala Jangka sorong (Caliper) dapat dibedakan menjadi:

## Slide 29
www.sentral-sistem.com
BAGIAN 3
PERSIAPAN KALIBRASI CALIPER
> Why Calibration
> SS Calibration
> Tenik Calibration
> Uncertainty
> Caliper
Cikarang Square Blok B No.11, Jl. Raya Cibarusah, Cikarang Selatan 17530, Jawa Barat
Tlp : (021) 89321314-5 / (021) 89321323 Fax: : 021-9067204. www. sentralkalibrasi.co.id
www.sentralkalibrasi.co.id

## Slide 30: Peralatan Standar
Jenis Pengukuran | Pilihan standar 1 | Pilihan standar 2
Pengukuran Rahang Eksternal | Caliper Checker | Gauge Block, minimal grade 2
Pengukuran Rahang Internal | Caliper Checker | Gauge Block dengan aksesoris Flat Jaw
Pengukuran Kedalaman | Gauge Block (+meja granit) | Square Block (+ meja granit)
Catatan:
Peralatan standar yang digunakan bisa diganti dengan peralatan lain yang memiliki prinsip dan performa (kelas) yang sama atau lebih baik.

## Slide 31: Peralatan Standar dan Alat Bantu
Long Gauge Block
Alat bantu kalibrasi Inside

## Slide 32: Alat Bantu Kalibrasi

## Slide 33
Gauge Block memiliki kelas atau grade sesuai persyaratan ISO 3650 (1998) atau JIS B 7506 (2004) sbb:

## Slide 34: Dokumen Acuan (Reference Document)
JIS B 7507 : 2016
Prosedur ini digunakan untuk kalibrasi dan verifikasi digital, vernier dan dial Caliper
ISO “Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement”
Dokumen ini menerangkan secara umum tentang cara menghitung ketidakpastian kalibrasi

## Slide 35: Persiapan Kalibrasi Caliper
    Kalibrasi Caliper dilakukan pada kondisi suhu ruangan 20 C  2 C dan kelembaban 55 %  5 % r.h.
    Gerakkan slider beberapa kali sepanjang skala untuk kelancaran operasi.
    Amati caliper dari kerusakan, seperti: goresan, longgar, penyimpangan, dsb.
    Siapkan gauge block standar yang sesuai.
    Bersihkan permukaan bidang pengukur. Bila diperlukan lepaskan instrument tersebut lalu bersihkan sampai kotoran yang melekat padanya hilang.

## Slide 36: Pembersihan Gauge Block Standar

## Slide 37
www.sentral-sistem.com
BAGIAN 4
PROSEDUR KALIBRASI CALIPER
> Why Calibration
> SS Calibration
> Tenik Calibration
> Uncertainty
> Caliper
Cikarang Square Blok B No.11, Jl. Raya Cibarusah, Cikarang Selatan 17530, Jawa Barat
Tlp : (021) 89321314-5 / (021) 89321323 Fax: : 021-9067204. www. sentralkalibrasi.co.id
www.sentralkalibrasi.co.id

## Slide 38: Prosedur Kalibrasi Caliper
Pemeriksaan nilai skala Maksimum dan setting Nol
Pastikan caliper dapat bergerak hingga kapasitas maksimumnya.
Set caliper pada posisi nol dengan cara:
  Untuk caliper dengan skala pembacaan digital, caranya dengan merapatkan kedua rahang ukur, kemudian tekan tombol Zero. Pada beberapa tipe, tersedia fitur Absolute, yang membuat nilai nol stabil dalam jangka waktu lama.
  Untuk caliper dengan skala pembacaan dial, setelah merapatkan kedua rahang ukur, geser/putar bingkai dial, sehingga jarum penunjuk tepat berada pada garis skala nol.
  Untuk caliper dengan skala pembacaan vernier, adakalanya tersedia sekrup penyetel yang dapat dikendorkan untuk dapat menggeser posisi skala sehingga berada pada posisi nol. Namun adakalanya tidak terdapat fitur ini.

## Slide 39: Prosedur Kalibrasi Caliper
Pengukuran Rahang Eksternal menggunakan Gauge Block atau Caliper Checker
Masukkan standar diantara dua bidang permukaan ukur rahang eksternal dari caliper. Mulailah dari ukuran nominal terkecil sesuai dengan standar yang digunakan.
Lihat pembacaan pada caliper dan kemudian catat pada lembar kerja. Lakukan minimal 3 kali.
Lanjutkan dengan nominal standar yang lain hingga seluruh rentang pengukuran terselesaikan.

## Slide 40
Posisi dan arah ukuran
Posisi saat pembacaan alat
Dokumentasi
Teknik Kalibrasi Caliper

## Slide 41
Kalibrasi, Pengulangan dan Trial
Dokumentasi
Teknik Kalibrasi Caliper

## Slide 42: Prosedur Kalibrasi Caliper
Pengukuran Rahang Internal menggunakan Gauge Block atau Caliper Checker
      Siapkan Gauge Block bersama Flat jaw (atau Caliper Checker) untuk tes ini.
        Kalibrasi caliper menggunakan gauge block dan flat jaw : Susun peralatan seperti pada gambar, dimana gauge block dijepit diantara 2 permukaan flat jaw. Masukkan rahang ukur caliper diantara 2 bidang permukaan flat jaw. Sentuhkan dan bacalah pembacaan caliper.

## Slide 43
Flat Jaw
Gauge Block
Gauge Block Holder

## Slide 44
Dokumentasi
Teknik Kalibrasi Caliper
Kapasitas diatas 200 mm
Pengkondisian setelah proses wringing

## Slide 45
Untuk kapasitas panjang dan diatas 100 mm
Dokumentasi
Teknik Kalibrasi Caliper

## Slide 46
Flat Jaw
Kapasitas 200+150 mm
Dokumentasi
Teknik Kalibrasi Caliper

## Slide 47
Pemasangan alat bantu dengan standar long gauge block
Alat bantu kalibrasi Inside
Dokumentasi
Teknik Kalibrasi Caliper

## Slide 48: Prosedur Kalibrasi Caliper
Pengukuran Rahang Internal menggunakan Gauge Block atau Caliper Checker
      Siapkan Gauge Block bersama Flat jaw (atau Caliper Checker) untuk tes ini.
        Kalibrasi rahang internal caliper menggunakan Caliper Checker : Masukkan standar diantara dua bidang permukaan ukur rahang internal dari caliper.

## Slide 49: Prosedur Kalibrasi Caliper
Pengukuran Rahang Internal menggunakan Gauge Block atau Caliper Checker
Mulailah dari ukuran nominal terkecil sesuai dengan standar yang digunakan.
Periksa dan amati pembacaan dari caliper dengan merujuk pada jarak yang telah diketahui dari standar yang dipakai. Lakukan minimal 3 kali. Catat pembacaan pada lembar kerja.
Lanjutkan dengan nominal standar yang lain hingga seluruh rentang pengukuran terselesaikan.

## Slide 50: Prosedur Kalibrasi Caliper
Pengukuran Kedalaman (depth) menggunakan Gauge Block
Bersihkan peralatan standar, alat bantu dan UUT dari berbagai macam kotoran dan debu.
Tempatkan gauge block dengan panjang nominal yang sama pada permukaan plat secara berdekatan agar depth bar dapat masuk diantara gauge block dan titik akhir dari beam menyentuh permukaan gauge block.
Posisi caliper harus tegak lurus dengan permukaan plat dan titik akhir beam harus tepat menyentuh permukaan gauge block.
Periksa pembacaan caliper dengan panjang nominal dari gauge block, lakukan pengamatan minimal sebanyak 3 kali.
Catat pembacaan pengukuran pada lembar data. Lanjutkan dengan nominal standar yang lain hingga seluruh rentang pengukuran terselesaikan.

## Slide 51: Contoh Data Hasil Pengukuran Outside
Fungsi : | OUTSIDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Gauge Block Nominal | Pembacaan Alat (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nilai rata-rata | Stdev | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 
0 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.0000 | 
10 | 10.00 | 10.00 | 9.99 | 10.00 | 9.99 | 9.99 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.0048 | 
20 | 20.00 |  | 20.00 |  | 19.99 |  | 19.99 |  | 20.00 |  | 20.00 | 0.0055 | 
30 | 29.99 |  | 30.00 |  | 30.00 |  | 29.99 |  | 29.99 |  | 29.99 | 0.0055 | 
40 | 39.98 |  | 39.99 |  | 39.99 |  | 39.99 |  | 39.99 |  | 39.99 | 0.0045 | 
50 | 49.99 |  | 50.00 |  | 50.00 |  | 49.99 |  | 50.00 |  | 50.00 | 0.0055 | 
70 | 70.00 | 69.99 | 70.00 | 69.99 | 70.00 | 70.00 | 69.99 | 69.99 | 69.99 | 70.00 | 70.00 | 0.0053 | 
80 | 79.99 |  | 80.00 |  | 80.00 |  | 79.98 |  | 80.00 |  | 79.99 | 0.0089 | 
100 | 100.00 |  | 99.99 |  | 100.00 |  | 99.99 |  | 100.00 |  | 100.00 | 0.0055 | 
125 | 125.00 |  | 124.99 |  | 124.99 |  | 125.00 |  | 125.00 |  | 125.00 | 0.0055 | 
150 | 149.99 | 149.98 | 149.98 | 149.99 | 149.99 | 149.99 | 149.99 | 149.98 | 149.99 | 149.99 | 149.99 | 0.0048 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Max stdev | 0.0089 | 

## Slide 52: Contoh Data Hasil Pengukuran Inside
Fungsi : | INSIDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Gauge Block Nominal | Pembacaan Alat (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nilai rata-rata | Stdev | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 
0 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.0000 | 
10 | 9.99 | 9.98 | 9.99 | 9.99 | 9.98 | 9.98 | 9.99 | 9.99 | 9.98 | 9.99 | 9.99 | 0.0052 | 
20 | 19.98 |  | 19.98 |  | 19.99 |  | 19.99 |  | 19.99 |  | 19.99 | 0.0055 | 
30 | 29.98 |  | 29.97 |  | 29.98 |  | 29.97 |  | 29.97 |  | 29.97 | 0.0055 | 
40 | 39.96 |  | 39.96 |  | 39.97 |  | 39.98 |  | 39.96 |  | 39.97 | 0.0089 | 
50 | 49.97 |  | 49.98 |  | 49.97 |  | 49.97 |  | 49.98 |  | 49.97 | 0.0055 | 
70 |  | 69.97 | 69.98 | 69.98 | 69.97 | 69.98 | 69.98 | 69.97 | 69.98 | 69.98 | 69.98 | 0.0050 | 
80 | 79.96 |  | 79.97 |  | 79.97 |  | 79.96 |  | 79.97 |  | 79.97 | 0.0055 | 
100 | 99.96 |  | 99.96 |  | 99.97 |  | 99.97 |  | 99.96 |  | 99.96 | 0.0055 | 
125 | 124.95 |  | 124.95 |  | 124.94 |  | 124.95 |  | 124.96 |  | 124.95 | 0.0071 | 
150 | 149.92 | 149.93 | 149.93 | 149.93 | 149.92 | 149.93 | 149.93 | 149.92 | 149.92 | 149.92 | 149.93 | 0.0053 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Max stdev | 0.0089 | 

## Slide 53: Koreksi, nilai standar terkoreksi dari sertifikat kalibrasi
Gauge Block (Fungsi Outside/Inside) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Koreksi |  |  | Jumlah Koreksi | Nilai Nominal Gauge Block |  |  | Aktual Gauge Block | Uncertainty |  |  | Uc | 
1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0.00000 |  |  | 0.00000 | 0 |  |  | 0.00000 | 0.00 |  |  | 0.00 | 
-0.00001 |  |  | -0.00001 | 10 |  |  | 9.99999 | 0.10 |  |  | 0.10 | 
-0.00001 |  |  | -0.00001 | 20 |  |  | 19.99999 | 0.10 |  |  | 0.10 | 
-0.00006 |  |  | -0.00006 | 30 |  |  | 29.99994 | 0.10 |  |  | 0.10 | 
-0.00023 |  |  | -0.00023 | 40 |  |  | 39.99977 | 0.10 |  |  | 0.10 | 
-0.00012 |  |  | -0.00012 | 50 |  |  | 49.99988 | 0.10 |  |  | 0.10 | 
-0.00007 |  |  | -0.00007 | 70 |  |  | 69.99993 | 0.10 |  |  | 0.10 | 
-0.00012 |  |  | -0.00012 | 80 |  |  | 79.99988 | 0.10 |  |  | 0.10 | 
0.00000 |  |  | 0.00000 | 100 |  |  | 100.00000 | 0.10 |  |  | 0.10 | 
-0.00010 |  |  | -0.00010 | 125 |  |  | 124.99990 | 0.45 |  |  | 0.45 | 
-0.00015 |  |  | -0.00015 | 150 |  |  | 149.99985 | 0.52 |  |  | 0.52 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Max Unc. | 0.52 | 

## Slide 54: Report
Outside |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | Penunjukan Standar |  |  |  |  |  |  | Penunjukan Alat |  |  |  |  |  |  | Koreksi |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | (mm) |  |  |  |  |  |  | (mm) |  |  |  |  |  |  | (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 29.99 |  |  |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 39.99 |  |  |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  | 70.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  | 79.99 |  |  |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 125 |  |  |  |  |  |  | 125.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  | 149.99 |  |  |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 55: Report
Inside |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | Penunjukan Standar |  |  |  |  |  |  | Penunjukan Alat |  |  |  |  |  |  | Koreksi |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | (mm) |  |  |  |  |  |  | (mm) |  |  |  |  |  |  | (mm) |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 9.99 |  |  |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 19.99 |  |  |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 29.97 |  |  |  |  |  |  | 0.03 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 39.97 |  |  |  |  |  |  | 0.03 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 49.97 |  |  |  |  |  |  | 0.03 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  | 69.98 |  |  |  |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  | 79.97 |  |  |  |  |  |  | 0.03 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 99.96 |  |  |  |  |  |  | 0.04 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 125 |  |  |  |  |  |  | 124.95 |  |  |  |  |  |  | 0.05 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  | 149.93 |  |  |  |  |  |  | 0.07 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 56
Contoh form kalibrasi (pengambilan data mentah)

## Slide 57
www.sentral-sistem.com
BAGIAN 5
PENGOLAHAN DATA
KALIBRASI CALIPER
> Why Calibration
> SS Calibration
> Tenik Calibration
> Uncertainty
> Caliper
Cikarang Square Blok B No.11, Jl. Raya Cibarusah, Cikarang Selatan 17530, Jawa Barat
Tlp : (021) 89321314-5 / (021) 89321323 Fax: : 021-9067204. www. sentralkalibrasi.co.id
www.sentralkalibrasi.co.id

## Slide 58
Analisa Hasil Kalibrasi
C = Ls – Li
C = koreksi pembacaan caliper
Ls = nilai aktual standar gauge block / caliper checker
Li = pembacaan caliper (rata-rata)
Nilai standar gauge block / caliper checker harus dikoreksi sesuai dengan nilai yang tercantum pada sertifikat kalibrasinya.

## Slide 59
Hitung nilai rata-rata dengan rumus:
Hitung Standar deviasi dengan rumus :

## Slide 60
Ketidakpastian Kalibrasi Caliper
Ada lima faktor yang harus diperhitungkan dalam estimasi ketidakpastian kalibrasi caliper :
1. Ketidakpastian gauge block standar (u1)
2. Ketidakpastian Repeatability (u2)
3. Ketidakpastian Resolusi dial caliper (u3)
4. Ketidakpastian akibat pengaruh suhu (u4)
5. Ketidakpastian koreksi mekanik (u5)

## Slide 61
Ketidakpastian Gauge block standar (u1)
Dilihat dari sertifikat kalibrasi gauge block standar yang digunakan, kemudian hitung ketidakpastian bakunya dengan rumus :
u1 = U95 / k
Bila digunakan lebih dari satu standar maka :
u1 = ua + ub + … +un

## Slide 62
Ketidakpastian Repeatability of Reading (u2)
Dapat dihitung ketidakpastian bakunya dengan rumus:
u2 = Standar deviasi maks
n adalah banyaknya pengukuran

## Slide 63
Ketidakpastian Resolusi caliper (u3)
Ketidakpastian resolusi caliper diestimasi mempunyai semi range a = + 0,5 x resolusinya.
Dengan asumsi mempunyai distribusi rectangular maka dapat dihitung ketidakpastian bakunya dengan rumus:
u3 = 0,5 x resolusi

## Slide 64
Ketidakpastian pengaruh suhu (u4)
dan koreksi mekanik (u5)
Ketidakpastian baku akibat pengaruh suhu mempunyai distribusi rectangular dengan rentang (range) selisih CTE diasumsikan sebesar  1 × 10-6 /°C, maka:
Dengan koefisien sensitifitas sebesar L x (t-20)°C
Ketidakpastian baku akibat koreksi mekanik diestimasi sebesar minimal 10 μm*) dan mempunyai distribusi rectangular, maka:
*) Nilai ini bisa berbeda tergantung literatur yang dijadikan acuan/referensi.

## Slide 65
Ketidakpastian Bentangan (U)
Ketidakpastian baku gabungan (uc) caliper :
Dengan asumsi mempunyai distribusi normal maka ketidakpastian bentangannya dpt diperoleh (dengan faktor cakupan, k = 2) :
Ue = Uc x 2

## Slide 66
Contoh Perhitungan Ketidakpastian Kalibrasi

## Slide 67
MT. Haryono Square Lt.3A No.2
Jl. MT. Haryono kav.10
Jakarta Timur 13330
Telp: 29067201 – 3 Fax: 29067204
Email : sspm@sentral-sistem.com
www.sentral-sistem.com
Cikarang Square Blok B No.11
Jl. Raya Cibarusah
Cikarang Selatan 17530
Telp: 021 89321314-5 Fax: 29067204
Email : cs@sentralkalibrasi.co.id.
www.sentralkalibrasi.co.id
Kantor Pusat
Laboratorium
> Why Calibration
> SS Calibration
> Tenik Calibration
> Uncertainty